Informācija par iepirkuma priekšmetu un

nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

| - Identifikācijas Numurs | LS 2012/1 |
| --- | --- |
| - Pasūtītājs | SIA „Līvānu slimnīca” Zaļā iela 44, Līvāni, Līvānu novads, Latvija, LV- 5316, tālr. 29198255 ; fakss 65307620 PVN maks. reģ. Nr. 40003231451 Bankas konts: AS „Ge Money Bank”, LV90BATR0051M01727500, |
| - Normatīvie akti | Iepirkums tiek veikts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 81.panta noteikumiem. |
| - Iepirkuma Nosaukums | Videogastroskopa sistēmas iegāde ar piegādi. |
| - Iepirkuma Priekšmets | 5.1. Videogastroskopa sistēmas iegāde ar piegādi. |
| - Līguma izpildes laiks un vieta | Piegādes laiks līdz 2 mēnešiem. Piegādes adrese: SIA „Līvānu slimnīca”, Zaļā iela 44, Līvāni. |
| # Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta | SIA „Līvānu slimnīca”, Zaļā iela 44, Līvānu novadā, LV-5316,līdz 18.06.2012. plkst. 10.00, iesniedzot personīgi grāmatvedības kabinetā vai sūtot pa pastu. Piegādātājs ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Zaļajā ielā 44, Līvānos, Līvānu novadā, LV - 5316 ne vēlāk kā līdz norādītajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. |
| - Kontaktpersona | SIA „Līvānu slimnīca” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ināra Vaišļa, tālr. 65307621. |
| - Prasības piedāvājuma noformēšanai | Cauršūtam piedāvājumam ir jābūt ievietotam aizlīmētā aploksnē ar norādi: “Videogastroskopa sistēmas iegāde ar piegādi”, iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2012/1. Uz aploksnes ir jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un adresei. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža Pasūtītajam. |
| - Tehniskā specifikācija | - Informācija par videogastroskopa sistēmas prasībām (pielikums Nr.2). |
| - Iesniedzamā informācija | - Pieteikuma vēstule; - Apliecinājums, kas noformēts saskaņā ar pielikumu Nr.1. - Finanšu piedāvājums, - Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darbadienu laikā pēc komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz: - Izziņu, ko izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Šo dokumentu iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Pretendents ir tiesīgs VID izziņu uzreiz iesniegt kopā ar piedāvājumu. |
| - Prasības pretendentam | - Juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta likumā noteiktā kārtībā. 2.Iepirkuma komisijai ir tiesības publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīt Pretendenta piedāvājumā norādīto informāciju. Gadījumos, kad komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. Ja pretendents piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu informāciju, komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā. |
| - Piedāvājuma izvēles kritēriji | Piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo pasūtījuma apjomu. |
| - Pielikumi | - Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2). - Apliecinājuma paraugs (pielikums Nr.1). - Finanšu piedāvājuma paraugs ( pielikums Nr. 3 ) |

Pielikums Nr.1

APLIECINĀJUMS

iepirkumam Nr. LS 2012/1

„Videogastroskopa sistēmas iegāde ar piegādi”

Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- _________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai personai) piekrīt dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un garantē to izpildi. Šie nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- _________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai personai) nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- _________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai personai) Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas un precīzas.

- Pretendents apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

- Pretendents apstiprina, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.2

iepirkumam Nr. LS 2012/1

„Videogastroskopa sistēmas iegāde ar piegādi”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Videogastraskopa sistēmas pamatkoplekts sastāv no: - Videogastroskopa; - Gaismas avota; - Videoprocesora; - LCD monitora. Videogastroskops |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametrs | Raksturojums |  |  |
|  | CCD tips | krāsu |  |  |
|  | Redzes lauks | Ne mazāk kā 140° |  |  |
|  | Minimālais skaidras redzamības attālums | Ne lielāks par 3mm |  |  |
|  | Maksimālais skaidras redzamības attālums | Ne mazāks par 100mm |  |  |
|  | Distālā gala diametrs | Ne lielāks par 9,2mm |  |  |
|  | Ievadāmās daļas diametrs | Ne lielāks par 9,2mm |  |  |
|  | Saliekšana uz augšu, uz leju | Ne mazāk kā 210°/90° |  |  |
|  | Saliekšana pa labi, pa kreisi | Ne mazāk kā 100°/100° |  |  |
|  | Instrumentu kanāls | Ne mazāk kā 2,8(mm) |  |  |
|  | Darba garums | Ne mazāk kā 1030(mm) |  |  |
|  | Četru procesora funkciju kontrole no endoskopa vadības daļas | jābūt |  |  |
|  | Endoskopa identifikācijas funkcija | jābūt |  |  |
|  | Savietojams ar slimnīcas lietošanā esošo manuālo dezinfekcijas iekārtu Olympus manual Desinfector TD-20 | jābūt |  |  |
| Videogastroskopa standarta komplektā ietvert: |  |  |  |  |
|  | Nosaukums | Skaits |  |  |
|  | Videogastroskops | 1 |  |  |
|  | Biopsiju standziņa | 1 |  |  |
|  | Biopsiju kanāla vārsti | 10 |  |  |
|  | Endoskopa kopšanas piederumus un tam paredzētos adapterus | 1kompl. |  |  |
|  | Hermētisma vāks | 1 |  |  |
|  | Iemutis | 2 |  |  |
|  | Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |  |
|  | LCD monitors | 1 |  |  |
|  | Ekrāna lielums - 19”(collas). |  |  |  |
|  | Ekrānam optiskā stikla pārklājums |  |  |  |
|  | Izturīgs metāla karkass |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja ne mazāk kā 1280x1024 |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 16,7 M displeja krāsu |  |  |  |
|  | Redzes leņķis ne mazāk kā 160°/170° |  |  |  |
|  | Kontrasts ne mazāk kā 3000:1 |  |  |  |
|  | Spilgtums ne mazāk kā 300 cd/m² |  |  |  |
|  | Videosignāla ieejas : Digitāla DVI-D, Analoga D-Sub, S-Video Mini Din S-Video, CVBS |  |  |  |
|  | Svars lidz 8 kg |  |  |  |
|  | 100x 100 mm vai līdzvērtīgs stiprinājums |  |  |  |
|  | Videoprocesors | 1 | 1 |  |
|  | Krāsu CCD matricas attēla veidošanas sistēma |  |  |  |
|  | Struktūras palielinājuma funkcija, ne mazāk kā 6 pakāpes |  |  |  |
|  | Attēla izmēra palielinājuma funkcija - trīs pakāpes (vidējs, daļēji pilns, pilns ekrāns) |  |  |  |
|  | Malu palielinājuma- trīs pakāpes |  |  |  |
|  | Digitāla izeja, tiešai datu fiksēšanai digitālā formātā |  |  |  |
|  | Integrēta atmiņas karte fiksētu datu tiešam ierakstam manipulācijas laikā |  |  |  |
|  | Papildus datu ieraksta iespēja uz fiksētā attēla |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 10 videoprocesora funkciju kontrole no endoskopa |  |  |  |
|  | Automātiska apgaismojuma kontrole |  |  |  |
|  | Kontrasta (vismaz 3 pakāpes) un krāsu attiecību regulēšanas iespēja |  |  |  |
|  | Krāsu toņa regulēšanas funkcija ne mazāk kā 14 pakāpes |  |  |  |
|  | Pacienta datu ierakstīšanas iespēja ne mazāk kā 35 pacienti |  |  |  |
|  | Videoprocesora standarta komplektā ietvert: |  |  |  |
|  | Procesors | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra | 1 |  |  |
|  | Videoskopa kabelis | 2 |  |  |
|  | Monitora kabelis | 1 |  |  |
|  | Klaviatūras pārsegs | 1 |  |  |
|  | Autoklavējams ūdens konteineris | 1 |  |  |
|  | Videoskopa kabeļa turētājs | 1 |  |  |
|  | Rezerves drošinātāji | 2 |  |  |
|  | Tīkla vads | 1 |  |  |
|  | Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |  |
|  | Gaismas avots | 1 |  |  |
|  | Paredzēts lietošanai ar krāsu CCD videoendoskopiem un fibroskopiem |  |  |  |
|  | Pamata spuldze - Halogēna |  |  |  |
|  | Maksimāla automātiskā apgaismojuma kontroles distance līdz 100mm |  |  |  |
|  | Rezerves spuldzes nodrošinājums gaismas avotā ne mazāk kā 150 W Halogēna |  |  |  |
|  | Automātiska apgaismojuma kontrole 9 pakāpes |  |  |  |
|  | Gaisa padeve ne mazāk kā 3 pakāpes |  |  |  |
|  | Savietojams ar slimnīcā esošo Olympus fibrogastroskopu bez adapteru starpniecības |  |  |  |
|  | Gaismas avota standarta komplektā ietvert: |  |  |  |
|  | Gaismas avots ar pamata un rezerves spuldzi | 1 |  |  |
|  | Rezerves drošinātāji | 2 |  |  |
|  | Tīkla vads | 1 |  |  |
|  | Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |  |

1. 	Piedāvātajai videogastroskopa sistēmai jānorāda piedāvātais garantijas laiks un piegādes termiņš. Garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 mēneši pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

2.	Piedāvāto iekārtu/iekārtas pretendentam ir jāpiegādā, jāuzstāda un jāapmāca personālu to lietošanā un dezinfekcijā.

3.	Sertificētam servisa inženierim jānodrošina kvalificētu servisu gan garantijas, gan pēc
garantijas periodā.

4.	Remonta gadījumā pretendentam jāaizvieto bojāto iekārtu ar līdzvērtīgu, lai neciestu nodaļas darbs.

5. Reizi gadā divu gadu laika periodā jānodrošina speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana saistībā ar iepērkamo preci.

6. Pretendentam piedāvātajā cenā jāiekļauj visi izdevumi, kuri saistīti ar videogastroskopa sistēmas piegādi.

7. Piedāvājumam jāpievieno  piedāvātās preces tehnisko datu lapu („data sheeT), kas apliecina atbilstību (oriģinālu un tulkojumu latviešu valodā).

8.  Jāpievieno sekojoši pretendenta apliecinājumi:

8.1. Apliecinājums, ka garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 mēneši pēc pieņemšanas
nodošanas akta parakstīšanas brīža.

8.2. Apliecinājums, ka piegādes termiņš nav ilgāks kā 8 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

8.3. Apliecinājums, ka ikgadējo tehnisko apkopi, garantijas apkalpošanu un remontus veic aparatūras ražotāja firmas sertificēti inženieri, pievienojot viņu pretendenta apliecinātu sertifikāta kopiju.

8.4. Apliecinājums, ka tehniskās apkopes un remontu veic ne vēlāk kā 24 stundu laikā darba laikā, pēc telefoniska izsaukuma, remonts ar detaļu nomaiņu ne ilgāk kā 14 dienu laikā pēc remonta pieteikšanas, vai paredzot aizvietošanas iespējas ar līdzvērtīgu iekārtu.

*Parametri var tikt piedāvāti labāki par minimālajām prasībām. Videogastroskopa sistēma jāpiedāvā jauna un nelietota.

Pielikums Nr. 3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam Nr. LS 2012/1

„Videogastroskopa sistēmas iegāde ar piegādi”

| Preces nosaukums/modelis/pakalpojums | Piedāvājuma cena, bez PVN | PVN | Piedāvājuma cena, ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendenta  (vai pilnvarota pārstāvja) vārds uzvārds, amats:

Kontaktpersona:

Kontaktpersonas e-pasts:

Paraksts:

Datums: