Informācija par iepirkuma priekšmetu un

nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

| - Identifikācijas Numurs | LS 2012/2 |
| --- | --- |
| - Pasūtītājs | SIA „Līvānu slimnīca” Zaļā iela 44, Līvāni, Līvānu novads, Latvija, LV- 5316, tālr. 29198255 ; fakss 65307620 PVN maks. reģ. Nr. 40003231451 Bankas konts: AS „Ge Money Bank”, LV90BATR0051M01727500, |
| - Normatīvie akti | Iepirkums tiek veikts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 81.panta noteikumiem. |
| - Iepirkuma Nosaukums | Digitālās radioloģijas iekārtas uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam iegāde ar piegādi. |
| - Iepirkuma Priekšmets | 5.1. Digitālās radioloģijas iekārtas uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam iegāde ar piegādi. |
| - Līguma izpildes laiks un vieta | Piegādes laiks līdz 21.12.2012. Piegādes adrese: SIA „Līvānu slimnīca”, Zaļā iela 44, Līvāni. |
| # Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta | SIA „Līvānu slimnīca”, Zaļā iela 44, Līvānu novadā, LV-5316, līdz 22.11.2012. plkst. 10.00, iesniedzot personīgi grāmatvedības kabinetā vai sūtot pa pastu. Piegādātājs ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Zaļā ielā 44, Līvānos, Līvānu novadā, LV - 5316 ne vēlāk kā līdz norādītajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. |
| - Kontaktpersona | SIA „Līvānu slimnīca” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ināra Vaišļa, tālr. 65307621. |
| - Prasības piedāvājuma noformēšanai | Cauršūtam piedāvājumam ir jābūt ievietotam aizlīmētā aploksnē ar norādi: “Digitālās radioloģijas iekārtas uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam iegāde ar piegādi”, iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2012/2. Uz aploksnes ir jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un adresei. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža Pasūtītajam. |
| - Tehniskā specifikācija | - Informācija par iepirkuma priekšmetu un prasībām (pielikums Nr.2). |
| - Iesniedzamā informācija | - Pieteikuma vēstule; - Apliecinājums, kas noformēts saskaņā ar pielikumu Nr.1. - Finanšu piedāvājums, - Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darbadienu laikā pēc komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz: - Izziņu, ko izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Šo dokumentu iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Pretendents ir tiesīgs VID izziņu uzreiz iesniegt kopā ar piedāvājumu. |
| - Prasības pretendentam | - Pretendentam jābūt reģistrētam likumā noteiktā kārtībā. 2. Iepirkuma komisijai ir tiesības publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīt Pretendenta piedāvājumā norādīto informāciju. Gadījumos, kad komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. Ja pretendents piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu informāciju, komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā. |
| - Piedāvājuma izvēles kritēriji | Piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo pasūtījuma apjomu. |
| - Pielikumi | - Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2). - Apliecinājuma paraugs (pielikums Nr.1). - Finanšu piedāvājuma paraugs ( pielikums Nr. 3 ) |

Pielikums Nr.1

APLIECINĀJUMS

iepirkumam Nr. LS 2012/2

„Digitālās radioloģijas iekārtas uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam iegāde ar piegādi”

Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- _________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai personai) piekrīt dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un garantē to izpildi. Šie nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- _________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai personai) nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- _________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai personai) Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas un precīzas.

- Pretendents apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

- Pretendents apstiprina, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.2

iepirkumam Nr. LS 2012/2

„Digitālās radioloģijas iekārtas uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam iegāde ar piegādi”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Digitālās radioloģijas iekārta uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam

Komplektācija.

- Attēlu iegūšanas plašu nolasīšanas (digitalizācijas) iekārta – 1 gab.

Pacienta datu reģistrācijas un kvalitātes kontroles stacija (radioloģijas māsas darbavieta) – 1 gab.

Kasetes ar attēlu iegūšanas platēm:

  - 24x30cm – 2 gab.;

  - 35x43cm – 2 gab.;

Ambulatorā daļa

| 1. Attēla iegūšanas plašu nolasīšanas (digitalizācijas) iekārta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ražība ne mazāk kā 82 kasetes stundā pie izšķirtspējas ne mazāk kā 10 pikseļi/mm |  |  |
| - kasešu ar attēla iegūšanas platēm izmēri: |  |  |
| - 35 x 43 cm, |  |  |
| - 35 x 35 cm, |  |  |
| - 24 x 30 cm, |  |  |
| - 18 x 24 cm, |  |  |
| - 15 x 30 cm, |  |  |
| - iekārtas un attēla iegūšanas plašu izšķirtspēja: |  |  |
| 1.3.1.Pikseļu skaits uz mm ne mazāk kā: |  |  |
| 1.3.1.1.-10 pikseļi/mm visiem izmēriem, |  |  |
| 1.3.1.2.- 20 pikseļi/mm, izmēriem:18x24cm; 24x30cm |  |  |
| 1.3.2. Pikseļa izmērs ne lielāks par: |  |  |
| 1.3.2.1. 100 mikroniem visiem izmēriem |  |  |
| 1.3.2.2. 50 mikroniem, izmēriem: 18x24cm; 24x30cm |  |  |
| - iespēja nolasīt speciālās mammogrāfijas kasetes ar izšķirtspēju ne mazāk kā 20pikseļi/ mm. |  |  |
| - datu apstrāde ne mazāk kā 12biti |  |  |
| - automātiska kasetes ar attēlu iegūšanas plati nolasīšana un dzēšana |  |  |
| - iekārtas stāvokļa un darbības traucējumu konstatēšana uz iekārtas displeja |  |  |
| - iespēja pievienot neierobežotu daudzumu darbavietu |  |  |
| - iespēja pacienta datus saņemt automātiski no radioloģijas informācijas sistēmas, gan pirms, gan pēc kasetes ekspozīcijas, iespēja tos koriģēt |  |  |
| - Garantija kasetēm neierobežotam ekspozīciju skaitam |  |  |
| - Nolasīšanas iekārtas svaram jābūt ne lielākam kā 75 kg |  |  |
| - Pacienta datu reģistrācijas un kvalitātes kontroles stacija (radioloģijas māsas darbavieta vispārējai radioloģijai). |  |  |
| - atsevišķa darba stacija, izmantojama arī kā radiologa darbavieta, izmantojot tādu pašu programmatūru kā radiologa darba vietai |  |  |
| - iespēja saglabāt un atkārtoti apskatīt ne mazāk kā 5000 pacientu attēlus uz radioloģijas māsas darba stacijas datora |  |  |
| - aprīkota ar 19” LCD diagnostiskās kvalitātes monitoru (izšķirtspēja vismaz 1280x1024) vai labāku ar skārienjūtīgu virsmu, attēla apstrādei un sistēmas vadībai kas ir sertificēts kā radioloģijas monitors |  |  |
| - Automātiska pacientu datu saņemšana no radioloģijas informācijas sistēmas, iespēja tos koriģēt pēc saņemšanas no radioloģijas informācijas sistēmas |  |  |
| - automātiska attēlu saņemšana no attēlu iegūšanas plašu nolasītāja |  |  |
| - kasetes ar magnētisko identifikācijas karti, datu ievade tajās ar radiosignāla (bezvadu) tehnoloģiju, ievades ilgums ne ilgāk par 3 sekundēm |  |  |
| - Iespēja saņemt no RIS: Pieraksta sarakstu Xml sarakstu Kārtas (rindas) numuru (non-DICOM) Atļauj saņemt ne tikai pacienta datus, bet arī manipulāciju, projekcijas, pat ekspozīciju datus |  |  |
| - iespēja ievadīt pacienta datus un izmeklējumu iepriekš, kā arī izmantot pacienta datus no iepriekš veiktajām manipulācijām |  |  |
| - CD rakstītājs/lasītājs, attēlu arhivācijas programma uz CD, ierakstot attēlu kopā ar pārlūkprogrammu, lai to varētu atvērt uz jebkura PC bez papildus programmatūras |  |  |
| - programmatūra: |  |  |
| - automātiska attēla korekcija atkarībā no anatomiskās lokalizācijas, (pretendentam jānorāda, kāda programma to nodrošinās) |  |  |
| - Iespēja papildināt ar: Ortopēdiskā programmas skoliozes mērījumiem, gūžas locītavu deformācijai. Speciāla programma, kas automātiski savieto vismaz trīs attēlus kopā, veidojot pilnu mugurkaula vai ekstremitāšu attēlu ar attēla sapludināšanas metodi Automātiska pacienta saņemtā starojuma uzskaite. Mamogrāfijas izmeklējumu apstrādes programma |  |  |
| - Attēla apstrādes darba rīki: Distance, blīvums, leņķis, apkārtmērs, palielinājums visam attēlam vai ar lupu, vienlaicīga vairāku attēlu, kuri veikti dažādos laikos, salīdzināšana, pozitīvs-negatīvs attēls, attēla rotācija, kontrasta un spilgtuma regulācija. |  |  |
| - attēla iegūšana, interaktīva apstrāde (pretendentam jānorāda, kāda programma to nodrošinās) |  |  |
| - automātiska attēla korekcija palielinātas vai nepietiekamas ekspozīcijas gadījumā, brīdinājuma programma nepareizas ekspozīcijas gadījumā (pretendentam jānorāda, kāda programma to nodrošinās) |  |  |
| - Attēla pozicionēšanas maiņas indikators |  |  |
| - Sekundārā starojuma reducēšanas režģa radīto artefaktu filtrēšanas programma |  |  |
| - attēla diafragmēšana pēc vajadzības, nezaudējot informāciju (pretendentam jānorāda, kāda programma to nodrošinās) |  |  |
| - nodrošina komunikāciju ar citām iekārtām – printeri, arhīvu, web arhīvu un c. (pretendentam jānorāda, kāda programma to nodrošinās) |  |  |

- Attēlu izdrukas printeris

| 9.1 Sausās izdrukas termoprinteris ar mammogrāfijas un konvencionālās radioloģijas filmu izdruku |  |
| --- | --- |
| 9.2 Izdrukas izmēri: 8x10”, 10x12”,konvencionālajai radioloģijai, 8x10”, 10x12” mammogrāfijai uz speciālajām mammogrāfijas filmām 11x14”, 14x17” vispārējai radioloģijai |  |
| 9.3 vienlaicīga izdruka uz trijiem no iepriekš minētiem formātiem |  |
| 9.4 izšķirtspēja ne mazāk kā 50µm |  |
| 9.5 max izdrukas ātrums 140 filmas stundā |  |
| 9.7 DICOM 3.0 tīkla printeris |  |

| - Integrācija radioloģijas informācijas sistēma |  |
| --- | --- |
| - iespēja saņemt pacienta datus no atsevišķa reģistratora datora pa tiešo uz radiologa asistenta darba vietu |  |
| - slimokases talonu aizpilde |  |
| - Sistēmu uzturošs nepārtrauktās barošanas avots UPS, lai varētu to izslēgt pie tīkla strāvas zuduma. |  |

- Radiologa asistenta darba vieta

| - PC serveris ar Windows XP Professional vai ekvivalentu operētājsistēmu: - Sistēmas procesors ne mazāk kā 3,2 GHz/4MB Intel Core 2 Quad Q8400 Processor vai ekvivalents;Operatīvā atmiņa ne mazāk kā 4GB; - FLOPPY; CD-DVD 48 x DVD/CD R-W Combo; - Optical mouse, Standard PS/2 Keyboard; - DISK 500GB SATA 3.5 Raid (vismaz 2 gb.); - Iebūvēta videokarte ar DVI-D adapteri. - arhivācijas iespēja uz CD ar programmatūru, lai attēlus varētu izvērtēt uz jebkura standarta PC (pretendentam jānorāda, kāda programmatūra to nodrošinās); - īslaicīgs arhīvs ne mazāk kā 5000 pacientu izmeklējumiem; - informatīvi paziņojumi par iepriekšējiem izmeklējumiem - programmatūra (noradīt programmu nosaukumus): - attēla interaktīva apstrāde: - kontrasta un intensitātes regulēšana; - diafragmēšanas robežu izvēlne, iespēja atjaunot sākotnējo attēlu, noņemot diafragmas robežas; - attēla transformācija (rotācija, spoguļattēls, palielinājums un c.); - attēla densitātes mērīšana, distances, leņķa un laukuma aprēķins gan brīvi apvelkot robežas, gan regulāras formas laukumiem. - brīva teksta anotācijas uz attēla. - daļēja attēla, attēla, vai vairāku attēlu izdruka, vairāki drukāšanas izkārtojumi, teksta konfigurācija uz attēla, attēla palielināšana un centrēšana; - pacientu datu koriģēšanas iespēja. |  |
| --- | --- |

| - Serviss. |  |
| --- | --- |
| - Jānodrošina programmatūras serviss 24 stundas diennaktī no specializēta servisa centra |  |
| - Garantijas laiks vismaz 24 mēneši asistenta darba stacijai, digitālajam kasetēm. |  |
| - Garantija nolasīšanas iekārtas optiskajam elementam vismaz 24 mēneši. |  |

# 7. Citi noteikumi

- Parametri var tikt piedāvāti labāki par minimālajām prasībām.

- Pilna iekārtu piegāde jāpiegādā ar licencētu un atbilstošu programmatūru ( tā lai piegādātās iekārtas būtu funkcionāli izmantojamas paredzētajiem mērķiem ), programmatūrai jāietilpst iekārtu cenā. Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtu uzstādīšana, tehnisko parametru atbilstības testēšana,  darbinieku apmācība.

- Jānodrošina ražotāja sertificēts inženieris Latvijā piedāvāto iekārtu apkalpošanai ( piedāvājumam jāpievieno sertificētā inženiera apmācību sertifikāta kopija ).

- Piedāvājuma jāpievieno cauršūtas brošūras;

- Tehniskajiem datiem jābūt ražotāja izdotā un apstiprinātā dokumentā.

- Iekārtu instrukcijām jābūt latviešu valodā

- Pretendents var piedāvāt jaunu vai mazlietotu aparatūru ( aparatūrai jābūt ražotai ne agrāk par 2008. gadu, pretendents pie piedāvājuma pievieno dokumentu kas apstiprina piedāvāto iekārtu ražošanas datumu ).

7.1. Ja pretendents piedāvā mazlietotas iekārtas ( aparatūru ), tad tas pie piedāvājuma pievieno dokumentu kas apstiprina piedāvāto iekārtu ražošanas datumu un apliecinājumu par konkrētās iekārtas izmantošanas laiku un ārstniecības iestādes atrašanās vietu, nosaukumu kur iekārta ir bijusi ekspluatēta.

- Maksimālais piegādes termiņš – līdz 21.12.2012.

- Apmaksas kārtība:

9.1. līdz 20 % avanss no kopējās līguma summas 20 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;

9.2. pārējā līguma summas daļas apmaksa saskaņā ar sastādīto apmaksas grafiku ( atlikušās līguma summas daļas apmaksa līdz 10 mēnešiem ) atkarībā no piedāvātās līguma cenas.

9. Piedāvātajām precēm jānorāda piedāvātais garantijas laiks un piegādes termiņš. Garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 mēneši pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

10. Piedāvāto iekārtu/iekārtas pretendentam ir jāpiegādā, jāuzstāda un jāapmāca personālu to lietošanā.

11.	Sertificētam servisa inženierim jānodrošina kvalificētu servisu gan garantijas, gan pēc garantijas periodā.

12.	Remonta gadījumā pretendentam jāaizvieto bojāto iekārtu ar līdzvērtīgu, lai neciestu nodaļas darbs.

13. Reizi gadā divu gadu laika periodā jānodrošina speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana saistībā ar iepērkamo preci. Garantijas laikā iepirkuma uzvarētājs konsultē pasūtītāju par attiecīgo iekārtu arī telefoniski.

14. Pretendentam piedāvātajā cenā jāiekļauj visi izdevumi, kuri saistīti ar šo iepirkumu.

15.  Pie piedāvājuma jāpievieno sekojoši pretendenta apliecinājumi:

15.1. Apliecinājums, ka garantijas termiņš iekārtām  ir ne mazāks kā 24 mēneši pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.

15.2. Apliecinājums, ka piegādes termiņš nav ilgāks kā  līdz  21.12.2012.

15.3. Apliecinājums, ka ikgadējo tehnisko apkopi, garantijas apkalpošanu un remontus veiks aparatūras ražotāja firmas sertificēti inženieri, pievienojot atbilstošas apliecinātas sertifikāta kopijas.

15.4. Apliecinājums, ka tehniskās apkopes un remontu veiks ne vēlāk kā 24 stundu laikā darba laikā, pēc telefoniska izsaukuma, remontus ar detaļu nomaiņu ne ilgāk kā 14 dienu laikā pēc remonta pieteikšanas, vai paredzot aizvietošanas iespējas ar līdzvērtīgu iekārtu.

Pielikums Nr. 3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam Nr. LS 2012/2

„Digitālās radioloģijas iekārtas uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam iegāde ar piegādi”

| Preces nosaukums/modelis/pakalpojums | Piedāvājuma cena, bez PVN | PVN | Piedāvājuma cena, ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendenta  (vai pilnvarota pārstāvja) vārds uzvārds, amats:

Kontaktpersona:

Kontaktpersonas e-pasts:

Paraksts:

Datums: